BM18A 智能钳形表使用说明书

- 慨述

欢迎使用本公司产品！

BM18A是一款便携式智能型自动量程数字多用表，可智能测量交流电压真有效值（TRMS）、直流电压、交流电流、电阻、蜂鸣。手动选择测量电容、二极管正向压降、通断测试、温度、频率、NCV等。该仪表结构精巧、操作容易、携带方便，是电工电子测量之理想工具。

2.安全事项

该仪表设计合符EN1010-1:2010 600V CATⅢ,

EN 61326-1:2013 EMC标准的安全要求。请在使用之前，仔细阅读本手册。

2.1安全符号说明：

警告提示，小心！

有高压电击的危险！

双重绝缘保护。

2. 2 测量时，任何功能输入都不要超过最大允许值。

2.3 在测量过程中，不要切换功能，以防损坏仪表。

2.4  DC50V以上的直流或AC30V以上的交流电压都可能产生电击危险，测量时均应小心操作。

2.5 仪表应避免阳光直射、高温、潮湿、腐蚀。

2.6 长期不用，应取出电池，以免电池漏液，损坏部件。

3.特性

3.1 一般特性

3.1.1 以CMOS大规模集成电路为核心，智能识别交/直流电压、交流电流、电阻、蜂鸣。使测量更方便。

3.1.2 显示方式：液晶显示器

3.1.3 最大显示：6000 或9999

3.1.4 自动负极性指示：显示“-”

3.1.5 电池不足指示：显示“”。

3.1.6 自动关机：（1）当仪表按键在15分钟内无动作时，它会自动关机；关机前1分钟，蜂鸣器连续响5声提示，关机前长叫一声后即进入休眠（关机）状态。

（2）先按住H键不放再开机，蜂鸣器叫3声后取消自动关机功能，此时液晶片上不显示“”自动关机符号。

3.1.7 工作环境：工作温度0℃-40℃  相对湿度<75%

3.1.8 存温度：-10℃-50℃     相对湿度<80%

3.1.9 钳口最大测量直径：27mm

3.1.10电源：AAA1.5V×2电池；

3.1.11外形尺寸：186（长）72（宽）31（高）mm

3.1.12重量：约207克（含电池）

3.2技术特性

准确度：±(读数%+字数)

保证准确度温度：23℃±5℃ 相对湿度<70%

质量保证期：一年

3.2.1  直流电压V

| 量程 | 准确度 | 分辨力 |
| --- | --- | --- |
| 6V | ±（0.5%+5） | 1mV |
| 60V |  | 10mV |
| 600V |  | 100mV |
| 智能识别：0.6V-600V |  |  |

输入阻抗：约为10MΩ。

3.2.2  交流电压~V

| 量程 | 准确度 | 分辨力 |
| --- | --- | --- |
| 6V | ±（1.2%+5） | 1mV |
| 60V |  | 10mV |
| 600V |  | 100mV |
| 智能识别：0.6V-600V |  |  |

输入阻抗：约为10MΩ。频率范围：10Hz~1kHz，显示：真有效值(正弦波有效值校准)。

3.2.3  交流电流~A

| 量程 | 准确度 | 分辨力 |
| --- | --- | --- |
| 6A | ±（2%+10） | 1mA |
| 60A |  | 10mA |
| 600A |  | 100mA |
| 智能识别：15mA-600A |  |  |

频率范围：50Hz~60Hz显示：真有效值(正弦波有效值校准)。

3.2.4  电阻Ω

| 量程 | 准确度 | 分辨力 |
| --- | --- | --- |
| 600Ω | ±（0.8%+5） | 0.1Ω |
| 6KΩ |  | 1Ω |
| 60KΩ |  | 10Ω |
| 600KΩ |  | 100Ω |
| 6MΩ |  | 1KΩ |
| 60MΩ | ±（2%+5） | 10KΩ |
| 智能识别：0-60MΩ |  |  |

过载保护:250V有效值。

3.2.5  电容()

| 量程 | 准确度 | 分辨力 |
| --- | --- | --- |
| 10nF | ±（3%+30） | 0.001nF |
| 100nF | ±（3%+5） | 0.01nF |
| 1uF |  | 0.1nF |
| 10uF |  | 1 nF |
| 100uF |  | 10nF |
| 1mF |  | 100nF |
| 10mF | ±（5%+15） | 1uF |
| 100mF |  | 10uF |

过载保护:250V有效值。

3.2.6  频率Hz

| 量程 | 准确度 | 分辨力 |
| --- | --- | --- |
| 100Hz | ±（0.5%+3） | 0.01Hz |
| 1kHz |  | 0.1Hz |
| 10kHz |  | 1Hz |
| 100kHz |  | 10Hz |

过载保护:600V有效值,输入灵敏度RMS：2V。

注意：只能在显示交流电压功能时进入频率测量功能。

3．2．7	 温度

| 量程 | 分辨力 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| -50~300℃ | 1℃ | ±（1%+4d） |
| 301~1000℃ | 1℃ | ±（1.9%+5d） |

温度传感器： K型WRNM-010裸露式接点热电偶。

过载保护：250V有效值。

3.2.8  二极管正向压降

显示近似二极管正向电压值。测试条件：正向直流电流约1mA, 反向直流电压约3.2V。 能显示3V以下LED工作电压

3.2.9通断测试

导通电阻小于约50Ω时机内蜂鸣器响。

4. 使用方法

4.1  按键功能

4.1.1电源-功能选择键

- 键为电源键，长按该键开机，再长按该键关机。

SEL 该键为功能选择键，以触发式动作，依次选择电容、二极管、通断蜂鸣、温度、自动识别功能。

4.1.2 数据保持-背光键

H读数保持， 以触发方式动作，轻触此键时，显示值被锁定一直保持不变显示器上有“DH”字样；再按此键时，锁定状态被解除，进入正常测量状态。

背光键： 按H键大于2秒钟打开背光，在背光信号打开后再按该键>2秒则关掉光。背光打开后，会在10秒后自动关闭。

4.1.3 NCV非接触电压探测-Hz键:

NCV非接触电压探测详见说明书4.10。

Hz测量：在仪表测量交流电压时，按Hz键进入测量频率功能。

4.2  直/交流电压测量

仪表开机预设为自动识别功能，显示ATUO。将黑表笔插入“COM”插孔，红表笔插入“V/Ω”插孔。将表笔并接在被测电路两端，可直接读取液晶显示屏上的读数 。

4.3  交流电流测量

按住钳头扳机，张开钳口，钳住一根导线（应尽量将导线置于闭合钳口的中心），钳口闭合后直接读取读数。

注意：测量电流时只能夹住一根导线，夹住多跟导线将无法测量或测量结果没有意义。

4.4  电阻

警告！测量电阻及通断时，必须保证在被电路或元件上没有电压。

表笔插入“COM”插孔，红表笔插入“V/Ω”插孔。 将表笔并接到测试电路或元件两端，读取电阻值。当被测电阻值小于约50Ω时，蜂鸣器会发出响声。

4.5  电容测量

警告！测量电容时，必须保证被测电容器已放完电，如大电容含非电容成分过大，可能影响测量精度。

按“SEL”键切换至电容测量功能。  将黑表笔插入“COM”插孔，红表笔插入“V/Ω ”插孔。将表笔并接到被测电容两端（红表笔接正极），直接读取电容值。

注：当电容值较大时，测量可能需要几秒钟时间。

4.6  二极管正向压降及通断测量

按“SEL”键切换至量程。将黑表笔插入“COM”插孔，红表笔插入“V/Ω”插孔（红表笔极性为“+”）。将表笔并接到被测二极管两端，读取正向压降伏特值。当二极管反接时，显示屏会显示OL。本仪表能测量小于3V的LED工作电压

4.7通断测量

按“SEL”键切换至量程。将黑表笔插入“COM”插孔，红表笔插入“V/Ω”插孔当被测电阻值小于约50Ω时，蜂鸣器会发出响声。

注意：

被测电路必须在切断电源状态下检查通断，因为任何

负载电信号将会使蜂鸣器发声，导致错误判断。

4.8 温度测量

按“SEL”键切换至℃量程，并将温度传感器的冷端(插头端)插入V/Ω和COM之间(黑插头插入COM插孔，红插头插入V/Ω插孔)，传感器的工作端(测温端)置于待测物上面或内部，可直接从显示屏上读取温度值，单位为摄氏度。

注意：在传感器冷端未插入仪表时，仪表可显示近似环境温度值，随机所附K型WRNM-010裸露式接点热电偶极限温度为250℃(短时间内为300℃)。

4.9 频率

在仪表显示交流电压测量功能时，按“Hz”键切换至频率测量功能。  将黑表笔插入“COM”插孔，红表笔插入“V/Ω ”插孔。将表笔并接于被测电路，读取频率值。

- 注意：该测量频率方式为高压测频模式，测量电路中串接了10MΩ电阻，低阻抗交流信号可能不能测量。

4.10 非接触电压探测(NCV)

轻触NCV键，此时仪表显示EF，不要用表笔，将钳头上端NCV感应探头靠近带电导体或用电开关、插座，当检测到有电压时，仪表显示“----”。当感应到电压越高时，显示“- ”的个数越多，伴随蜂鸣器报警声的响声和光闪烁越密集。

注意：1：即使没有指示，电压仍然可能存在。不要依靠非接触电压探测器来判断导线是否存在电压。探测操作可能会受到插座设计、绝缘厚度及类型不同等因素的影响。

2：外部环境的干扰源（如闪光灯，电机等），可能会误触发非接触电压探测。

5. 仪表保养

警告！在打开表壳或电池盖之前，应关闭电源及断开表笔和任何输入信号，以防止电击危险。

5.1  当仪表显示“”符号时，必须更换电池。打开电池

盖，换上相同型号的新电池，以保证该仪表正常工作。

5.2保持仪表和表笔的清洁、干燥和无损，可用干净的

布或去污剂来清洁表壳，不要用研磨剂或有机溶液。

5.3避免机械损毁、震动、冲击、避免处于高温、腐蚀位置以及强磁场内。

5.4 仪表至少应每年校准一次。

6. 附件

1.使用说明书

2.测试笔

3.温度传感器